www.i3412.com

АНАЛИЗАТОР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА

В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

портативный

АКПЭ-01М-03

#### Паспорт

М 010.000.00-36 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Диапазон измерений массовой концентрации паров

этанола  в выдыхаемом воздухе, мг/л                         от 0 до 1,500

Диапазон показаний, мг/л                                             от 0 до 5,000

Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности анализаторов приведены в таблице 1.

Таблица   1

| Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л | Пределы допускаемой основной погрешности |  |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютной | относительной |
| 0 – 0,200 |  0,020 мг/л | – |
| св. 0,200 – 1,500 | – |  10 % |
| П р и м е ч а н и я: 1 В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на индикатор анализатора и бумажный носитель в виде нулевых показаний: от 0,000 до 0,020 мг/л. 2 Пределы допускаемой основной погрешности анализаторов определены при нормальных условиях:  диапазон температуры окружающего воздуха, С: от 15 до 25;  диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %:от 30 до 80;  диапазон атмосферного давления, кПа: от 90,6 до 104,8. |  |  |

Цена младшего разряда,

мг/л,  не более                                                                            0,003

Пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих условиях эксплуатации в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в таблице 2.

Таблица   2

| Температура окружающего воздуха2) | Пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютной (в диапазоне измерений от 0,000 до 0,200 мг/л) | относительной (в диапазоне измерений св. 0,200 до 1,500 мг/л) |
| от минус 10,0 ºС до минус 5,0 ºС вкл.3) | ± 0,035 мг/л | ± 17,5 % |
| св. минус 5,0 ºС до 0,0 ºС вкл.3) | ± 0,031 мг/л | ± 15,5 % |
| св. 0,0 ºС до 5,0 ºС вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % |
| св. 5,0 ºС до 10,0 ºС вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % |
| св. 10,0 ºС до 15,0 ºС вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % |
| св. 15,0 ºС до 25,0 ºС вкл. | ± 0,020 мг/л4) | ± 10 %4) |
| св. 25,0 ºС до 30,0 ºС вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % |
| св. 30,0 ºС до 35,0 ºС вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % |
| св. 35,0 ºС до 40,0 ºС вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % |
| 1) Указанные в таблице пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации определены с учетом пределов допускаемой основной погрешности и дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха. Пределы допускаемой дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5 С в пределах рабочих условий относительно нормальных условий составляют 0,25 в долях от пределов допускаемой основной погрешности. 2) Значение температуры окружающего воздуха определяется при помощи средства измерения, тип которого внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений РФ, и которое поверено в установленном порядке. 3) Только для анализаторов модификации АКПЭ-01М. 4) Указаны пределы допускаемой основной погрешности согласно таблице 1. |  |  |

Дополнительные   погрешности от наличия неизмеряемых компонентов приведены в таблице 3

Таблица 3

| Неизмеряемый компонент | Содержание неизмеряемого компонента в газовой смеси | Дополнительная погрешность*) |
| --- | --- | --- |
| Ацетон | не более 0,025 мг/л | отсутствует |
| Метан | не более 0,015 мг/л | отсутствует |
| Оксид углерода | не более 0,20 мг/л | отсутствует |
| Диоксид углерода | не более 10 % (об.) | отсутствует |
| *) не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой основной погрешности. |  |  |

Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализаторов (автоматический режим отбора пробы):

   расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не менее          8

   объем пробы анализируемой газовой смеси, л, не менее    1,2

Время подготовки к работе после включения при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) ºС, мин при полностью заряженной батарее , не более                                                                                        3,5	не более 3,5).

Время измерения после отбора пробы, с, не более                 5

Время подготовки к работе после измерения, с, не более     20

Интервал времени работы анализаторов без корректировки

показаний, месяцев, не менее                                                       12

Число измерений на анализаторах без подзарядки аккумулятора, шт, не менее                                                                                            250

Время экспресс-анализа, с                                                              3

Время готовности к последующему экспресс-анализу, с              5

Электропитание:

– от встроенной аккумуляторной батареи

– от бортовой сети автомобиля, В                                          12,6±2

– от сетевого блока питания и зарядки, В                              5±0,25

Потребляемая мощность, ВА, не более:

- в режиме прогрева                                                                        10

- в рабочем режиме                                                                        2,5

Габаритные размеры измерительного блока,

мм, не более                                                                               223х78х68

Масса измерительного блока, кг, не более                               0,5

1.2 Состав прибора

1.2.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 4

Таблица 4

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 |  |
| Кабель связи с персональным компьютером | 1 |  |
| Сетевой блок питания и зарядки (5±0,25) В | 1 |  |
| Адаптер питания от бортовой сети автомобиля | 1 |  |
| Мундштук | 4 упаковки |  |
| Воронка для бесконтактного экспресс-анализа | 1 |  |
| Фильтр | 1 |  |
| Рулон бумажной ленты для принтера | 2 |  |
| Программное обеспечение версии «1.4» (или выше) на CD-диске | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |
| Методика поверки МП-242-1134-2011 | 1 |  |
| Упаковочная коробка | 1 |  |

Примечание - По желанию потребителя поставляются дополнительно: рулоны бумажной ленты для принтера, мундштуки

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  прибора не менее 5 лет при круглосуточной эксплуатации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка на отказ не менее 6000 ч.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие анализатора концентрации паров этанола требованиям  технических  условий  и конструкторской  документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- 3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12  месяцев со дня продажи,  но не позднее 18 месяцев со дня изготовления.

3.1.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует  анализатор концентрации паров этанола по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ |  | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация упаковыванием по варианту ВУ-IIIА ГОСТ 2316 |  |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

АКПЭ-01М-03   М 010.000.00-___   №_____________

Упакован________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации на составные приборы.

________________      ____________________        ___________________

должность                     личная подпись                 расшифровка подписи

_______________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анализатор концентрации паров этанола   в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01М-03 заводской номер   ________   изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных  стандартов,  действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      __________________

личная подпись                              расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремонта |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения прибора в транспортной таре соответствуют группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Таблица поверки

анализатора концентрации паров этанола

АКПЭ-01М-03

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель - ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Анализатор концентрации паров этанола

в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01М-03

_________________ТУ 9441-001-21298618-2010_____________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено____________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

____ООО НПФ "МЕТА"________города____Жигулевска_________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца

www.i3412.com